Version _140904

Les modes d'emplois des appareils ainsi que les textes de Matériels et Méthodes pour vos articles peuvent êtres téléchargés du site de Service Commun de Cytométrie et de Microscopie ( SCCM ) http://www.crc.chus.qc.ca/recherche/cytometrie/index.php

Attention, ceci n'est qu'un aide-mémoire pour ceux qui ont déjà eu le cours d'entraînement sur cet appareil. Si c'est votre première utilisation du microscope contactez le responsable du Service au 1-4867.

Veillez noter, qu’une version gratuite  mais limité de logiciel d’analyse FluoView peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://support.olympus.co.jp/cf_secure/en/lisg/bio/download/ga/fv10_asw/

Le numéro de série est 6B16652

MICROSCOPE CONFOCAL

A) ALLUMAGE DU CONFOCAL

- Enlevez la housse du  microscope

- Ouvrir la valve de l’air comprimé pour la table du microscope

- Allumez la lampe au mercure #1 (à droite du microscope)

La lampe ne doit pas être chaude au toucher. Laissez la lampe UV fermée au moins 40 min avant de la rallumer. Il est obligatoire de laisser fonctionner la lampe UV au moins 40 min avant de l'éteindre

- Allumez la manette de la platine (#2, à gauche de #1)

- Allumez l’int #3. de la source d’alimentation du microscope (en dessous des grands écrans) Ne touchez rien sur le microscope. Si vous touchez par accident au focus, fermez Power Supply, attendez 10 sec et le rallumez

- Mettez sous tension le bloc du confocal par l’interrupteur #4 et après la clé juste à côté de l’interrupteur

- Éventuellement, allumez les écrans, bouton #5A et #5B

- Démarrez l’ordinateur #6

- Connectez-vous (Log-In)

User name: 		perfect user

Password: 		olympus

- Démarrez logiciel FluoView en double cliquant sur le pictogramme FV-ASW 3.1

User name: 		visiteur

Password: 		visitor1

- Choissez l’objectif 60X, ou autre, sur le clavier #9 à gauche du microscope

- Enlevez le porte-lame et mettez du papier hygiénique autour de l’objectif

- Dans la fenêtre ImageAcquisition control cliquez sur le bouton TransLamp (pictogramme en haut à gauche) pour allumer la lampe halogène (visible) Ceci permet de voir l’objectif et de mieux contrôler la déposition de l’huile sur celui-ci.

- Descendez l’objectif au maximum (jusqu’au bip !) à l’aide des boutons #10 ayant des flèches sur le panneau contrôle en avant du microscope

- Fixez une lame sur le plateau porte-objet à l’aide du poussoir (le truc en haut à gauche)

- Déplacer la platine vers l’arrière afin d’avoir accès à la lentille de l’objectif.

- Déposez une demi-goutte d’huile à immersion sur la lentille

Seuls les objectifs avec un anneau noir sont les objectifs à l’huile (un 40x et un 63x)

- Faite monter l’objectif par petits coups très brefs à l’aide des boutons #10 jusqu’à ce que l’huile touche la lame. Bien surveiller la montée de l’objectif, sinon il y a risque de briser la lamelle. Donner encore un petit coup lorsque la lame touche l’objectif et vous devriez être quasi au focus

- Pesez sur le bouton DICT (differential interference contrast : lumière polarisée) sur le clavier #9

- Mettez au point le condenseur

- Mettez les diaphragmes presque fermés mais légèrement ouverts (ceci permet d’obtenir une image plus définie)

- Ajustez l’éclairage (presque au maximum pour l’objectif 60x)

- Faite le focus avec la microvis (toujours avec la lumière visible)

- Dans ImageAcquisition ouvrez l’UV en cliquant sur EpiLamp (ceci ferme le visible par la même occasion)

- Sur le clavier #9 appuyez sur bouton correspondant au fluorochrome à observer

- Entrouvrez minimalement l’obturateur #8 (à droite du microscope) tout en regardant dans les oculaires

- Ajustez le focus

- Situez la cellule exactement au centre

- Allumez la source d’alimentation du laser 488 : (l’interrupteur #0 à droite des écrans) ; ensuite allumez le laser en tournant « La clef »

- Éventuellement, allumez les lasers 405, 543 et 633 nm  (en dessous de la table du microscope)

B) AJUSTEMENT DU CONFOCAL

(Si précédemment vous avez établi les réglages passez à la section C)

- Sur l’écran de droite dans la partie supérieure de fenêtre Explorer cliquez sur le répertoire Image. Dans la partie inférieure d’Explorer avec le bouton de droite de la souris cliquez le ficher Debut_optimiste (Si la fenêtre est absente, elle est peut-être cachée par la fenêtre LiveView; il faut alors déplacer cette fenêtre pour trouver la fenêtre Exporer. Sinon, ouvrir la fenêtre Explorer avec le menu Window —> Explorer)

- Sélectionnez Load acquisition parameters

(Cliquez sur OK lorsque la fenêtre MMI apparaît. Si on a cliqué ailleurs par inadvertance, la fenêtre disparaît et vous êtes complètement bloquée. On peut la retrouver dans la barre de tâche au bas de l’écran)

- Sur l’écran de gauche dans ImageAcquisition cliquez sur DyeList, cliquez sur All Clear 		(pour 4 fluorochromes cf en fin de cette section)

- Cliquez sur un des fluorochromes ou taper la 1e lettre du nom du fluorochrome désiré

- Double cliquer sur le nom du fluorochrome désiré

- Répéter les étapes 2 et 3 pour les autres fluorochromes à sélectionner

- Lorsque tous les fluorochromes utilisés ont été sélectionnés, cliquez sur Apply

- Fermez la fenêtre en appuyant sur Close

- Cliquez sur VBF (Variable Barrier Filter) pour activer la fenêtre d’ajustement de la plage spectrale d’acquisition.

- Cliquez sur I pour activer la fenêtre d’information

- Garder juste un laser allumé et désactiver les autres en enlevant le crochet devant les lasers

- Cliquez sur XY Repeat

- Agrandir les images dans la fenêtre Live View (ecran de droite) en appuyant sur Fit to the window  (Si vous ne voyez rien à l’écran, regarder si la pointe lumineuse du laser est visible sur la lame. Si elle ne l’est pas -appuyer sur le clavier le premier bouton à gauche de DAPI.

- Dans LiveView cliquer sur LUT (deuxième pictogramme en haut à gauche : Look-Up-Table)

- Choisir le canal 1 Vérifiez que la droite de couleur soit aux deux extrémités (0 – 4095)

- Choisir HiLo ou faire directement sur le clavier les touches : Clt_H

Rouge = surcharge Bleu = signale « écrasé » afin d’obtenir le « 0 » Tout le reste (gris) = couleur normale

- Au besoin Répéter les opérations 15 et 16 pour CH 2 et CH 3

- Ajustez le ZOOM en gardant la cellule complète dans la zone. La résolution doit être la plus proche de résolution optique.

- À l’aide de microvis trouvez la zone de maximum de signal dans l’objet d’intérêt (Assurez-vous que le bouton Focus Handle On est cliqué (dans la fenêtre Acquisition Parameters) sinon il est impossible de faire le focus avec les commandes sur le microscope)

- Ajustez la puissance du laser (éviter de dépasser 10% pour le 488)

- Réajustez la puissance du laser et la vitesse du scan dans MODE. Dans l’objet d’intérêt il ne doit rester que quelques pixels rouges.

- Ajustez OFFSET. Dans les zones libres de cellules il doit rester quelques dizaines de pixels bleus.

Au besoin : Ajustez CH 4 (le visible). Lorsque des stries sont présentes dans le visible:

1. fermer complètement le diaphragme de la source de lumière;

2. regarder dans les objectifs et ouvrir le diaphragme jusqu'à ce qu'il disparaisse du champ de vision;

3. ajuster alors la hauteur du filtre polarisateur de manière à ce que l'intensité lumineuse soit maximale;

4. ajuster la polarisation afin d'obtenir le contraste souhaité.

- Arrêtez la prévisualisation et changez la cellule. (Elle est déjà brûlée et ne convient donc pas pour une acquisition)

Quatre fluorochromes

- Cocher Virtual channel scan en haut de la fenêtre et cocher 2 pour Number of phase used.

- Cliquez sur un des fluorochromes puis taper la 1e lettre du nom du fluorochrome désiré

- Double cliquer sur le nom du fluorochrome désiré

- Répéter les étapes 2 et 3 pour les autres fluorochromes à sélectionner et les ajouter dans Phase 1

- Dans Phase 2 cliquer (et garder le bouton gauche de la souris enfoncé) et déplacer le 4ième   fluorochrome utilisé jusque dans l’encadrer appelé Phase 2.

- Lorsque tous les fluorochromes utilisés ont été sélectionnés, cliquez sur Apply

*Les réglages des deux canaux ne peuvent être différents

Contrôle d’absence de chevAUchement des SPECTRES :

Absolument nécessaire lors de l’acquisition simultanée et fortement recommandée pour l’acquisition séquentielle

- Sélectionnez le plan Z ayant l’expression la plus forte et fait une acquisition

- Dans les menus Processing choisissez Colocalization

- Assurez-vous d’obtenir sur la fluorogramme des distributions horizontaux et verticaux sans une « inclinaison », c’est-à-dire le dépassement de vert dans le rouge et vice-versa.

PHOTOBLANCHISSEMENT (BLEACHING) DU SIGNAL

Nécessaire si vous obtenez une colocalisation parfaite

- Une fois la cellule centrée, appuyez sur XYrepeat afin d’avoir l’image de la cellule dans LiveView. Appuyez sur stop.

- Ouvrez la fenêtre Stimulus Setting, et sélectionnez Clip Rect.

- Dans l’écran LiveView, choisissez la zone de bleaching.

- Dans la fenêtre Stimulus Setting, choisissez le laser correspondant au fluorochrome et définissez un nombre de frames.

- Mettre le size (pixels) au plus bas, enlever sequential et kalman et appuyez sur Bleach.

- Une fois le bleaching terminé, ramenez les setting comme avant (pixels, sequential, kalman) et faites une acquisition.

C) Utilisation de paramètrEs ÉTABLIS LORS DES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURS POUR PRENDRE DES NOUVELLES PHOTOS

- Dans la partie supérieure de fenêtre Explorer (l'écran de droite) sélectionnez le dossier contenant la photo dont on veut se servir comme source de paramètres de bases. (Si la fenêtre est absente, elle est peut-être cachée par la fenêtre LiveView; il faut alors déplacer cette fenêtre pour trouver la fenêtre Exporer. Sinon, ouvrir la fenêtre Explorer avec le menu Window —> Explorer)

- Dans la partie inférieure de fenêtre Explorer avec le bouton de droite de la souris sélectionnez la photo

- Sélectionnez Load acquisition parameters

(Cliquez sur OK lorsque la fenêtre MMI apparaît. Si on a cliqué ailleurs par inadvertance, la fenêtre disparaît et vous êtes complètement bloquée. On peut la retrouver dans la barre de tâche au bas de l’écran)

Assurez-vous que les données PanX,Y, et rotation soient à 0 et que le Zoom soit à 1

D) ACQUISITION

- Choisissez et centrez la nouvelle cellule

- Fermez l’obturateur (#8)

- Fermez Epi lamp (pas obligatoire puisque se ferme lorsqu’on appuie sur X-Y repeat)

- Aspect ratio au minimum (256 ou 128)

- Désactivez le Kalman et le Sequential

- Sélectionnez un laser à la fois dans la fenêtre « Acquisition Setting »

- Appuyez sur le X-Y Repeat

- Dans la fenêtre LiveView, appyer sur Fit to the window . Passer en affichage Hi-lo (ctrl-H)

- Ajustez le focus (microvis)

- Recentrez la cellule de préférence manuellement ou dans la fenêtre Area

- Au besoin réajustez le Laser, HV et OFFSET (pour chaque canal)

- Trouvez le niveau le plus bas de la cellule avec la microvis

- Faite le SET 0 et SET START

- Trouvez le niveau le plus haut de la cellule et SET END

- Cliquez sur  Stop

- Aspect ratio à la normale

- Sélectionne tous les lasers à utiliser

- Au besoin activez le Kalman (meilleur avec l’option FRAME si le temps est OK)

- Activez DEPTH

- Cliquez sur  XYZ (En canaux virtuels, cliquer sur Start à droite)

- A la fin de l’acquisition cliquez sur SERIES DONE.

Si vous faites des acquisitions sans l’option DEPTH, vous ne verrez pas le bouton SERIES DONE à la fin de l’acquisition. Enregistrer votre image.

- Enregistrer votre image (Save as) de la manière suivante : date de l’expérience_n°lamelle n°cellule_

E) CHANGEMENT DE LAME

1.	Allumez la lumière visible

2. 	Baissez l’objectif (jusqu’au bip)

3. 	Mettez 1/4 de goutte d’huile à immersion

4. 	Placez la nouvelle lame

5. 	Relevez l’objectif et faites la mise au point

E) ÉTUDE DANS LE TEMPS

- Même procédure de mise au point des paramètres que pour l’acquisition d’images précédemment expliquer.

- Suite à la mise au point des paramètres optiques, effectuer les étapes suivantes dans le menu TIME SCAN :

- Indiquer dans la case INTERVAL le temps en secondes de l’intervalle désiré entre chaque début de cycle de photos.

- Indiquer dans la case NUM le nombre de fois que vous désirez effectuer la routine de prise d’images.

- Par la suite, cliquer sur le signe de l’horloge avec un « i » afin de voir les paramètres de la routine produite — Important : le temps total de la routine indiqué n’est pas exact. Effectuez vous-même la multiplication du temps d’un intervalle par le nombre de cycles désirés. Normalement, si le temps calculé par l’ordinateur pour le Rest timE est supérieur à 0,2 seconde, le temps total de la routine que vous aurez calculé sera exact.

- Lorsque vos paramètres sont exacts, cliquer sur TIME (en dessous de STOP) pour ajouter le paramètre du temps et démarrer l’expérience en appuyant sur XYZt.

- À la fin de la routine, appuyé sur APPEND NEXT pour effectuer une deuxième lecture ou sur Series Done pour terminer l’expérimentation.

- Toujours enregistrer votre expérience avant de la visionner.

- À ce moment, vous pouvez visualiser votre expérience temporelle à l’aide de la fonction Z pour les différentes hauteurs ou T pour les différents temps étudiés. Z et T se retrouvent dans la barre de menu de la fenêtre 2D view.

Pour une étude dans le temps en multipoints assurez-vous que l’objectif soit descendu au maximum avant d’ouvrir le Multi area time

### F) FERMETURE DU SYSTÈME

Important :

Vérifier sur le site s’il y a quelqu’un qui va utiliser le microscope après vous,

— si oui, fermez l’ordinateur seulement (sf. p. 2),

— sinon, fermez tout.

- Fermez les lasers 488, 543 et 633 sous la table de microscope en tournant uniquement les clefs. (ne touchez pas à l’interrupteur #0 du laser 488).

- Quittez le programme FLUOVIEW et fermez l’ordinateur #6

- ===  Signez le registre  ===

- Placez la clé #4 à OFF, puis fermez l’interrupteur #4 (à droite de l’ordinateur).

- Fermez l’interrupteur #3 (à droite de l’ordinateur).

- Fermez la lampe #1 après une période minimale d’utilisation de 40 minutes.

- Fermez la manette de la platine #2.

- Lavez le support de lamelle avec de l’éthanol (bouteille rouge), le pourtour de l’objectif avec un KimWipe et la lentille avec le LensPaper.

- Mettre la housse sur le microscope

- Attendez que le ventilateur s’arrête, et UNIQUEMENT APRÈS :

- Fermez l’interrupteur #0

- Refermer la valve d’air comprimé pour la table

- Dite à haute vois : «Au revoir!» au microscope, il adore les signes de politesse.